Kde spatřujeme hrozby zážehu a ohně na operačním sále v současné době ?

Výzkumný ústav urgentní péče ( Emergency Care Research Institute – ECRI) zaznamenává ročně asi 100 příhod, spojených se zážehem, zahořením, popř. požárem na operačních sálech; asi v 10 % z nich znamená závažné poranění pacienta nebo zdravotnického personálu.

# Fyzikální podmínky

Trias vzniku zážehu a zahoření zahrnuje:

- dosažení zápalné teploty nebo již existující zdroj – oheň

- hořlavý materiál, hořlavinu,

- oxidans.

Na operačním sále jsou nejčastěji zastoupeny:

- zroje: elektrokoagulační jednotka, elektrokauter, laser a fibroptický světelný kabel.

- materiály, schopné při dané zápalné teploty zážehu: papírové rouščky, pomůcky z plastů, obvazové textilie, tracheální rourky; vlasy a ochlupení pacienta, operační prádlo a oblečení, výplně gelových matrací.

- zdroje pro oxidaci jsou kyslík, vzduch a oxid dusný.

Plyny a páry: Oheň je chemická reakce zápalné látky, která se velmi rychle spojí s kyslíkem a vytvoří značné teplo a světelnou energii. Oxid dusný je stejně potentní v podpoře hoření jako kyslík- směs 50 % oxidu dusného s 50 % kyslůíku má stejně mohutný účin jako 100 % kyslíku. Kyslík ani oxid dusný nejsou výbušné plyny na rozdíl od dříve používaných a vyřazených hořlavých/výbušných volatilních anestetik – dietyléteru, etylchloridu nebo cyklopropanu; k výbušným plynům řadíme dále vodík a metan, s nimiž se lze na operačním sále, popř. v dutinách pacienta ( GIT-kolon) rovněž setkat.

Tepelný efekt přístrojů: Dalším rizikovým faktorem je skutečnost, že špička elektrokauteru a konec fibroptického kabelu zůstávají i po vypnutí po dobu několika sekund nebezpečně horké. Je vysoce důležité je nepokládat na snadno zápalný materiál; uvednou se ihned do stand-by režimu a elektrokauter se umístí do určeného držáku.

Prchavé kapaliny musí mít možnost se z materiálů jimi nasycených odpařit a z jejich nejbližšího okolí odvětrat. Materiály musí být suché a prchavé hořlaviny se musí rozptýlit s poklesem koncentrace dříve než se aktivuje nový/opakovaný zdroj tepla; jejich páry se od určité – a často nízké koncentrace snadno v teple zacílené lampy snadno vznítí.

# Rizika a traumata spojená s ohněm

- Vzplanutí, zahoření a oheň mohou vést k popálení pacienta a/nebo personálu operačního sálu.

- Velmi často vznikne dráždivý, tmavý až neproniknutelný kouř, který vyžaduje rychlou evakuaci operačního sálu.

- Zplodiny hoření z hořících a doutnajících materiálů jsou toxické. Obsahují oxuid uhelnatý, amoniak, kyanidy, izokyanáty a chlorovodík – vyvolají asfyxii vytěsněním a spotřebováním kyslíku aúnebo působí jako tepelná i chemická iritancia bronchiálního stromu a plic.

# Zásady

- Personál musí přesně vědět, kde jsou místěny hasicí přístroje a musí pravidelně trénovat stereotyp akutního postupu při zahoření a vzniku ohně.

- Musí umět aktivovat hlásič požáru; uzavřít rozvod medicinálních plynů.

- Použít hasicí přístroj, který je umístěn na operačním sále jako optimální pro dané různorodé přístroje, pomůcky a materiály.

- Evakuovat pacienta i tým nouzovými východy a za dodržení všech zásad nouzového postupu při operačním výkonu a při péči o základní životní funkce pacienta.

# Typy zážehu, zahoření a ohně na operačním sále